## List1
Naručitelj: | OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"
Sjedište: | ŽELJKA SELINGERA 1, 48000 KOPRIVNICA
OIB: | 44899993850
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - VIDEOKOLONOSKOP ZA INTERNISTIČKU POLIKLINKU (1 KOM)
PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PODRIJETLA:
NAZIV MODELA:
GODINA MODELA:
Br. | Minimalne tehničke karakteristike "Videokolonoskop za Internističku polikliniku (1 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | FLEKSIBILNI HDTV VIDEOKOLONOSKOP
1.1 | Vanjski promjer max. 12,8 mm
1.2 | Radna dužina max. 1680 mm
1.3 | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
1.4 | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
1.5 | Promjer radnog kanala max. 3,7 mm
1.6 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.6 | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
1.7 | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
1.8 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
1.9 | Posebni kanal za ispiranje
1.10 | Vodootporni konektor za jednostavnu dezinfekciju endoskopa
1.11 | HDTV kvaliteta slike
1.12 | Funkcija ukručivanja endoskopa radi lakšeg rukovanja
1.13 | Kompatibilnost s postojećom endoskopskom opremom CV 190, CLV 190
Jamstveni rok: _____ mjeseci od dana kvantitativne i kvalitativne primopredaje aparata. (minimalno 24 mjeseci)
Dijelovi koji se poprave ili zamjene u jamstvenom roku imat će jamstvo od ______ mjeseci (minimalno 12)
Naziv i adresa ovlaštenog servisa:____________________________________________________________________________