Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek”

K O P R I V N I C A

Troškovnik sa tehničkim karakteristikama naprednog mehaničkog respiratora za primjenu kod odraslih i djece.
	Br.
	Opis
	Da/Ne
	Komentar

	
	Proizvođač i model uređaja:


	
	

	
	RESPIRATOR                                                                                                 1kom
	
	

	1.
	Upravljačka jedinica s LCD ekranom osjetljivim na dodir (“touchscreen”) u boji, najmanje dimenzije 38 cm (15”) po dijagonali.
	
	

	2.
	Ekran mora biti odvojiv od glavne jedinice s mehanizmom za postavu na standardne šine.
	
	

	3.
	CF (Compact Flash) i USB Priključak na upravljačkoj jedinici za spajanje CP (Compact Flash memorijske kartice) i/ili USB memorije za pohranu slike trenutne respiracije (“screenshot”), pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči. 
	
	

	4.
	Mrežni priključak za spajanje s računalom u svrhu nadogradnje i servisa respiratora.
	
	

	5.
	DVI / VGA (standardni priključak svakog LCD ekrana) priključak za spajanje na dodatni ekran ili projektor.
	
	

	6.
	Ventilator apsolutno zatvorene krivulje ventilacije s automatskim podešavanjima MinVol, PEEP-a, FiO2 na temelju fiziološkog stanja pacijenta.
	
	

	7.
	Istovremeno praćenje najmanje 8 krivulja po izboru korisnika na ekranu ili najmanje 4 petlje (“loop”) baziranih na volumenu, tlaku dišnih puteva, protoku, auksilarnom tlaku (esofagijalnom tlaku) i CO2. Prikaz početnih referentnih petlji.
	
	

	8.
	Istovremeno praćenje najmanje 50 numeričkih vrijednosti svih bitnih parametara mehaničke ventilacije na ekranu uređaja.
	
	

	9.
	Najmanje istovremeni prikaz trendova odabranih 10 numeričkih parametara, odabranih od sveukupno 50 pračenih parametara najmanje 48h.
	
	

	10.
	Prikaz ciljanih i trenutnih numeričkih vrijednosti za Tidialni volumen, frekvenciju, tlak i minutnu ventilaciju.
	
	

	11.
	Organizacija prikaza na ekranu prema željama korisnika.
	
	

	
	Parametri i oblici rada respiratora
	
	

	12.
	Primjena kod odraslih pacijenata
	
	

	13.
	Primjena kod pedijatrijskih
	
	

	14.
	Primjena kod neonatoloških pacijenata (opcija).
	
	

	
	Načini ventilacije: 
	
	

	15.
	(S)CMV+(A/C) , (Sinkronizirana) kontrolirana mandatorna ventilacija
	
	

	16.
	SIMV, Sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
	
	

	17.
	SPONT, Tlačna suportna ventilacija (CPAP i CPAP-PS)
	
	

	18.
	VS, Podrška garantiranim tidialnim volumenom
	
	

	19.
	Adaptirajući modalitet ventilacije baziran na garantiranom minutnom volumenu adaptiranom prema stanju pluća i dišnih puteva (COPD, ARDS...), proporcionalnoj tlačnoj podršci na zahtjev pacijenta, postavkama korisnika i aplikaciji pravila za zaštitu pluća. Primjenjiva na pasivne i aktivne pacijente.
	
	

	20.
	Uključen program za automatsku adaptaciju minutnog volumena ventiliranog pacijenta, na temelju mjerenja produkcije CO2 u izdahnutom tidijalnom volumenu s uključenim podešavajučim protokolima za odvikavanje pacijenta od ventilacije.
	
	

	21.
	Uključen program za automatsku adaptaciju Pozitivnog tlaka na kraju ekspirija s limitacijom maksimalnog PEEP-a putem mjerenja PPV ili SVV ili SPV ili HLI
	
	

	22.
	Uključen program za automatsku adaptaciju koncentracije udahnutog kisika na temelju mjerenja SpO2 na prstu pacijenta.
	
	

	23.
	P-CMV(P-A/C), Tlačno kontrolirana mandatorna ventilacija
	
	

	24.
	P-SIMV, Tlačno kontrolirana sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
	
	

	25.
	APVcmv, Adaptivna tlačna respiracija + CMV
	
	

	26.
	APVsimv, Adaptivna tlačna respiracija + SIMV
	
	

	27.
	DuoPAP, Ventilacija s dvostrukim pozitivnim tlakom dišnih puteva (Bifazični pozitivni tlak dišnih puteva) ili jednakovrijedna
	
	

	28.
	APRV,Ventilacija oslobađanjem tlaka dišnih puteva
	
	

	29.
	NIV (Non Invasive Ventilation), Ne invazivna ventilacija
	
	

	30.
	NIV-ST (Non Invasive Ventilation), Ne invazivna ventilacija s mandatornom frekvencijom
	
	

	31.
	nCPAP-PS (Nasal CPAP – Pressure support), Nazalni CPAP s tlačnom potporom (opcija)
	
	

	32.
	Uključen pneumatski nebulizator (podesiv na ekspirij, inspirij ili inspirij i ekspirij te vrijeme trajanja)
	
	

	33.
	Manualni udah
	
	

	34.
	Zadržavanje inspirija
	
	

	35.
	Zadržavanje ekspirija
	
	

	36.
	Zamrzavanje krivulja i mjerenje pomoću kursora (respiracija se odvija u pozadini)
	
	

	37.
	Davanje 100%O2 pacijentu pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči (vrijeme trajanja 2 min.)
	
	

	38.
	Mogućnost ubacivanja jednog nasumičnog udaha od strane respiratora “Sigh”
	
	

	39.
	Pauza (“stand-by” mode), pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči
	
	

	40.
	Podrška za apneu
	
	

	41.
	Kompenzacija otpora tubusa, dostupan u svim oblicima respiracije, Volumnim i Tlačnim. (standardno isporučeno)
	
	

	42.
	Mogućnost upotrebe respiratora s HeO2 (Helij + O2) plinom. S svim potrebnim automatskim adaptacijama u kalkulaciji volumena i tlaka te vidljivim vizualnim pokazateljem da se respirator koristi u HeliOx modu.
	
	

	43.
	Mjerenje inspiracijske i ekspiracijske tlačno-volumne krivulje s mjerenjem vrijednosti pomoću dva markera po krivulji. Markeri pokazuju vrijednost tlaka i volumena te razlike između markera za odabrana mjesta na krivuljama isto kao i statičku popustljivost (“compliance”) pluća. Definiranje početnog tlaka (PEEP), Vršnog tlaka punjenja pluća (Pmax), Brzinu punjenja pluća te Pauzu pri postignutom Pmax. Pohrana najmanje zadnjih 5 P/V krivulja. 
	
	

	44.
	Upotreba tlačno-volumnog alata kao alata za izvođenje manevra regrutacije alveola pluća te određivanje transpulmonarnog tlaka.
	
	

	45.
	Grafički prikaz pluća kao alat vizualizacije promjene popustlivosti pluća i otpora dišnih puteva. Te prikaz hemodinamskog stanja pacijenta. (Vizualizacija animiranom slikom pluća u realnom vremenu).
	
	

	46.
	Vizualni grafički prikaz ovisnosti pacijenta o respiratoru podjeljen u tri grupe, oksigenacija (FiO2 i PEEP) , eliminacija CO2 (ExpMinVol i Pinsp) i aktivnost pacijenta (RSB i %SpontFreq). 
	
	

	47.
	Prikaz horizonta ventilacije i oksigenacije pacijenta.
	
	

	48.
	Prikaz mape ventilacije i oksigenacije pacijenta.
	
	

	49.
	Unos visine i spola pacijenta (radi automatskog odabira tidalnog volumena pacijenta), odrasli (130 do 250 cm) pedjatriski (30 do 150cm)
	
	

	50.
	(S)CMV i P-CMV frekvencija u najmanjem rasponu: 1-150 u/min
	
	

	51.
	SIMV, P-SIMV i DuoPAP frekvencija u najmanjem rasponu: 1-80 u/min
	
	

	52.
	Tidalni volumen u najmanjem rasponu: 20 do 2000 ml
	
	

	53.
	Regulacija PEEP-a/CPAP i Plow u najmanjem rasponu od 0 do 50 cmH2O
	
	

	54.
	Kisik od 21 do 100%
	
	

	55.
	Omjer  I:E  u najmanjem rasponu od 1:9 do 4:1 
	
	

	56.
	Vrijeme inspiratorija u najmanjem rasponu: 0.1-10s (10-80% vremena ciklusa)
	
	

	57.
	Vrijeme pauze u najmanjem rasponu: 0-8s (0-70% vremena ciklusa)
	
	

	58.
	Vršni protok u najmanjem rasponu: 1-180 l/min
	
	

	59.
	T min u najmanjem rasponu: 0.1-30s (APRV)
	
	

	60.
	T max u najmanjem rasponu: 0.1-30s (DuoPAP i APRV)
	
	

	61.
	Triger tlaka u najmanjem rasponu: 0.1-10cmH2O ispod PEEP/CPAP
	
	

	62.
	Triger protoka u najmanjem rasponu: 0.1-15 L/min
	
	

	63.
	Automatski osnovni protok u najmanjem rasponu 2-30L/min
	
	

	64.
	Kontrola tlaka u najmanjem rasponu: 3-100 cmH2O dodano PEEP/CPAP
	
	

	65.
	Tlačna podrška u najmanjem rasponu: 0-100 cmH2O dodano PEEP/CPAP
	
	

	66.
	Phigh (DuoPAP I APRV) u najmanjem rasponu 0-50cmH2O
	
	

	67.
	Vrijeme trajanja platoa u najmanjem rasponu: 25-200ms
	
	

	68.
	Podesiv ekspiratorni protočni okidač
	
	

	69.
	Osjetljivost ekspiratornog okidača u najmanjem rasponu: 5-70% inspiratornog vršnog protoka
	
	

	70.
	% min volumena dostavljenog pacijentu u Adaptirajučem obliku ventilacije u najmanjem rasponu: 25-350%
	
	

	71.
	Oblici protoka: Sinusni, pravokutni, 100% deceleratni, 50% deceleratni
	
	

	72.
	Okidač s automatskom kompezacijom curenja
	
	

	
	Mjereni parametri
	
	

	73.
	Mjerenje svih parame tara se vrši kroz proksimalni senzor protoka (smještem na kraju respiracijskog kruga na strani pacijenta)
	
	

	
	TLAK
	
	
	

	74.
	Paw
	Tlak dišnih puteva u realnom vremenu
	
	

	75.
	Paux
	Auksilarni Tlak u realnom vremenu
	
	

	76.
	Ppeak
	Vršni tlak dišnih puteva
	
	

	77.
	Pmean
	Srednji tlak dišnih puteva
	
	

	78.
	Pminimum
	Minimalni tlak dišnih puteva
	
	

	79.
	Pplateau
	Plato tlak dišnih puteva
	
	

	80.
	Peep/Cpap
	  Pozitivni tlak na kraju ekspirija/  

  Kontinuirani pozivivni tlak dišnih puteva
	
	

	81.
	Pcuff
	  Tlak manžete tubusa
	
	

	82.
	Pinsp
	  Inspiratorni tlak
	
	

	
	PROTOK
	
	

	83.
	Flow
	Inspiratorni protok u realnom vremenu
	
	

	84.
	Insp Flow
	Vršni inspiratorni protok
	
	

	85.
	Exp Flow
	Vršni ekspiratorni protok
	
	

	
	VOLUMEN
	
	

	86.
	Volumen
	Tidal volumen u realnom vremenu
	
	

	87.
	VTE/VTESpont/VTI
	Ekspiratorni tidal volumen/Spontani tidialni volumen/Inspiratorni volumen
	
	

	88.
	ExpMinVol/MVSpont
	Ekspiratorni minutni volumen/ Ekspiratorni spontani minutni volumen
	
	

	89.
	VLeak
	Volumen curenja u dišnom krugu
	
	

	90.
	VT/IBW
	Omjer tidialnog volumena i idealne tjelesne težine
	
	

	
	VRIJEME
	
	

	91.
	I:E
	Inspiratorni:Ekspiratorni omjer
	
	

	92.
	fTotal
	Ukupna frekvencija disanja
	
	

	93.
	fSpont
	Frekvencija spontanog disanja
	
	

	94.
	TI
	Inspiratorno vrijeme
	
	

	95.
	TE
	Ekspiratorno vrijeme
	
	

	96.
	Varia. Index
	Indeks varijabilnosti
	
	

	97.
	%SpontRate
	Postotak spontanog disanja
	
	

	
	MEHANIKA PLUĆA
	
	

	98.
	Cstat
	Statička popustljivost pluća
	
	

	99.
	P0.1
	Tlak okluzije pluća
	
	

	100.
	AutoPEEP
	AutoPEEP ili intrisični PEEP
	
	

	101.
	PTP
	Umnožak Tlaka i Vremena
	
	

	102.
	RCexp
	Ekspiratorna Vremenska konstanta
	
	

	103.
	RCinsp
	Inspiratorna Vremenska konstanta
	
	

	104.
	Rexp
	Ekspiratorni otpor protoka
	
	

	105.
	Rinsp
	Inspiratorni otpor protoka
	
	

	106.
	RSB
	Indeks plitkog disanja
	
	

	107.
	WOBimp
	Nametnuti rad disanja
	
	

	
	KISIK
	
	

	108.
	FiO2
	Koncentracija kisika dišnih puteva (FiO2)
	
	

	
	CO2
	
	

	109.
	CO2
	CO2 u realnom vremenu
	
	

	110.
	FetCO2
	Fraktalna koncentracija CO2 na kraju ekspirija
	
	

	111.
	PetCO2
	Parcijalni tlak CO2 na kraju ekspirija
	
	

	112.
	SlopeCO2
	V/Q status pluća
	
	

	113.
	VTalv
	Alveolarna tidal ventilacija
	
	

	114.
	V’alv
	Alveoralna minutna respiracija
	
	

	115.
	V’CO2
	Eliminacija CO2
	
	

	116.
	VDaw
	Mrtvi prostor dišnih puteva
	
	

	117.
	VDaw/VT
	Frakcija mrtvog prostora mjerena pri otvaranju dišnih puteva
	
	

	118.
	VeCO2
	Izdahnuti volumen CO2
	
	

	119.
	ViCO2
	Udahnuti voluman CO2
	
	

	
	SpO2
	
	

	120.
	Pletismogram
	Pletismogram u realnom vremenu
	
	

	121.
	SpO2
	Saturacija kisika (pulsna oksimetrija)
	
	

	122.
	SpO2/FiO2
	Omjer SpO2 i FiO2 kao orjentacija za aproksimaciju PaO2 i FiO2 omjera
	
	

	123.
	HLI ili

SVV ili SPV ili PPV
	Indeks interakcije srca i pluća (neinvazivni parametar informacije hemodinamskog statusa pacijenta)
	
	

	124.
	Puls
	Frekvencija pulsa
	
	

	125.
	Mjerenje Paux s izvodom na kontrolnoj ploči (Esofagijalni tlak u svrhu određivanja transpulmonarnog tlaka)
	
	

	
	Alarmi
	
	

	126.
	Audio i vizualni alarm.
	
	

	127.
	Vizualni alarm na LED lampi pozicioniranoj na vrhu upravljačke jedinice i vidljivom u krugu od 360 stupnjeva.
	
	

	128.
	Visoki/niski minutni volumen
	
	

	129.
	Visoki/niski tlak
	
	

	130.
	Visoki/niski tidal volumen
	
	

	131.
	Visoka/niska frekvencija
	
	

	132.
	Koncentracija O2%: +/- 5% od podešenog min 18%
	
	

	133.
	Apnea: 15-60sec
	
	

	134.
	% curenja respiracijskog plina
	
	

	135.
	Ostalo: Odspajanje cijevi pacijenta, senzora za mjerenje, limitiranost tlaka, dotok tlaka, napajanje,gubitak PEEP-a , ispust blokiran, rez. baterija, HLI alarmi, SpO2 alarmi, Adaptirajuči alarmi, CO2 alarmi
	
	

	136.
	Jačina alarma podesiva od 1-10
	
	

	137.
	Zapis i prikaz 1000 zadnjih događaja u kronološkom slijedu datuma i vremena
	
	

	138.
	Dnevni / nočni oblik rada respiratora s posebnim postavkama kontrasta ekrana respiratora
	
	

	
	Ostalo
	
	

	139.
	Uključen modul za mjerenje saturacije kisika (SpO2) putem višekratnih ili jednokratnih SpO2 senzora, isporučen višekratni senzor za prst.
	
	

	140.
	Uključen integrirani ili eksterni kontroler za kontrolu i adaptaciju tlaka manžete tubusa pacijenta s dva oblika rada:

a) održavanje konstantnog podešenog tlaka manžete

b) varijacija tlaka u manžeti ovisno o fazi respiracije (inspirij ili ekspirij) kako bi se smanjio stres na traheu pacijenta.
	
	

	141.
	Mogućnost korištenja ultrazvučnog Nebulizatora (podesiv na ekspirij, inspirij ili inspirij i ekspirij te vrijeme trajanja)
	
	

	142.
	Mogućnost nadogradnje na dva RS-232 porta.
	
	

	143.
	Pomoćna baterija integrirana u uređaj, za 60 minuta rada aparata kod prekida u napajanju el. energijom
	
	

	144.
	Mogućnost nadogradnje dvijema nezavisnim dodatnim baterijama kako bi osigurali rad respiratora na barem 2h
	
	

	145.
	Izmjena baterija za vrijeme rada uređaja bez prekida respiracije.
	
	

	146.
	Pokretno podvozje.
	
	

	147.
	Mehanička ruka za držanje crijeva za pacijenta
	
	

	148.
	2 godina garancije na uređaj uključenih u cijenu ponuđene opreme
	
	

	149.
	Ugrađeni modul mjerenja etCO2 (mainstream metodom) s kompletnim prikazom trendova parametara vezanih uz mjerenje CO2. Uključen i senzor mjerenja CO2 s višekratnim nastavkom za spajanje na tubus.
	
	


	Ukupno bez PDV-a
	Kn

	PDV
	Kn

	Sveukupno
	Kn


Jamstveni rok za isporučeni mehanički respirator: _____ mjeseci od dana kvantitativne i kvalitativne primopredaje aparata (minimalno 24 mjeseci)

Osiguran servis u Republici Hrvatskoj: DA/NE (zaokružiti)

Naziv i adresa ovlaštenog servisa u Republici Hrvatskoj: ________________________________________________________________________________
PONUDITELJ:

________________________               M.P.
_______________________________


(Mjesto i datum)



(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe









gospodarskog subjekta)

                                                                        _______________________________




                                        (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe 
                                                                                      gospodarskog subjekta)

PAGE  
4

