## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Videogastroskop za Internističku polikliniku (1 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Videogastroskop za Internističku polikliniku (1 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Videogastroskop
1.1. | Vanjski promjer max. 8,9 mm
1.2. | Radna dužina min. 1030 mm
1.3. | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
1.4. | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
1.5. | Promjer radnog kanala max. 2,8 mm
1.6. | NBI - Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
1.7. | Promjer insercijske tube max. 8,9 mm
1.8. | Minimalni otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
1.9. | Minimalni otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
1.10. | Vodootporni priključak
1.11. | Ergo grip
1.12. | Izoštravanje iz neposredne blizine
1.13. | Mogućnost fokusiranja, obzervacije, povećanje mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi
1.14. | HDTV kvaliteta slike
1.15. | Kompatibilnost s postojećom endoskopskom opremom CV 190, CLV 190