## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Videolaringoskop za Jedinicu intenzivnog liječenja (1 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Videolaringoskop za Jedinicu intenzivnog liječenja (1 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Videolaringoskop
1.1. | Monitor set, 8" FULL HD ekran rezolucije 1920x1200 pixela, s USB i HDMI ulazima, s dva ulaza za kameru, mogućnost korištenja dva izvora za prikaz slike u slici i slika do slike, optimizirano korisničko sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir, snimanje videa i slika na SD karticu, reprodukcija snimljenih video zapisa i fotografija, s integriranim mikrofonom i brojačem vremena za dokumentiranje intubacija za edukacije svrhe, prikaz slike u formatu 16:10 s video laringoskopima, splash‐proof prema standardu IP54 (otpornost na prodor vode i prašine), pogodan za dezinfekciju brisanjem, kućište od ABS plastike otporno na udarce, punjiva Li-ion baterija kapaciteta 7800 mAh, mogućnost prijenos podataka sa SD kartice na USB
1.2. | Spojni kabel, dužine 2 m, za korištenje s videolaringoskopima
1.3. | Videolaringoskop za otežane intubacije, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom
1.4. | Videolaringoskop za otežane intubacije, pedijatrijski, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom
1.5. | Videolaringoskop, CMOS tehnologija, rezolucija 800p, s MACINTOSH #0 oštricom, s mogućnošću snimanja slika i videa pomoću gumba na špatuli, s LED osvjetljenjem, s drškom od titana, prikladan za procesiranje do 93° C, za korištenje s monitor setom ili džepnim monitorom
1.6. | Pokretni stalak, visine 1340 mm, s peterokrakim postoljem na kotačićima s antistatičkim kotačima, s poprečnom šipkom za postavljanje monitora, s košarom za odlaganje