## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Željka Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Biomikroskop s integriranom kamerom za Oftalmološku ambulantu (1 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Biomikroskop s integriranom kamerom za Oftalmološku ambulantu (1 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Biomikroskop s integriranom kamerom
1.1. | Koraci povećanja: najmanje 5 koraka
1.2. | Maksimalno povećanje do 40x
1.3. | Stereo baza min. 22 mm
1.4. | Konvergetni tubus
1.5. | Okulari 10x ili 12.5x
1.6. | Vidno polje: min. 40 mm
1.7. | Dioptrijski raspon okulara od min. +8 do -8 D
1.8. | Širina slike: min. 0-12 mm, konstantna
1.9. | Dužina slike: min. 1 do 12 mm konstantna ili u koracima od min. 0,2 do 12 mm
1.10. | Rotacija slike: min. +/- 90°
1.11. | Decentriranje procjepa: min. +/- 4°
1.12. | Okret projektora procjepa: min. 180°
1.13. | Vertikalna inklinacija: min. 0-20°, min. 5 koraka
1.14. | Filtri: plavi, zeleni (red free), sivi, crveni, difuzni
1.15. | LED
1.16. | Slobodna radna distanca: min. 87 mm
1.17. | Integrirana kamera min. 5-megapiksela
1.18. | Softver za fotografije u visokoj rezoluciji i mogućnost njihovog pregleda
1.19. | Raspon hoda ploče: min. 30 mm u visinu, min. 110 mm u stranu, min. 90 mm u dubinu
1.20. | Aplanacijski tonometar
1.21. | Štit od daha
1.22. | Električni stol