## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Željka Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Digitalni RTG uređaj za Odjel za radiologiju (1 kom)
| Tehničke specifikacije "Digitalni RTG uređaj za Odjel za radiologiju (1 kom)" - sastoje se od: | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | Napomena
1. | GENERATOR
1.1. | Snaga generatora minimalno 80 kW
1.2. | Najveći napon minimalno 150 kV
1.3. | mAs u minimalnom raspon od 0.5 do 800 mAs
1.4. | Najveća struja minimalno 1000 mA
1.5. | Najkraće vrijeme ekspozicije maksimalno 1 ms
1.6. | Frekvencija generatora minimalno 100 kHz
1.7. | Automatska kontrola ekspozicije
1.8. | Upravljanje cijelim sustavom s kontrolama generatora, RTG cijevi i slikovnog sustava s jedne integrirane konzole
2. | RTG CIJEV
2.1. | Rotacija anode minimalno 9000 o/min
2.2. | Minimalno dvije fokalne točke različitih veličina
2.3. | Najveća snaga anode na malom fokusu minimalno 30 kW
2.4. | Najveća snaga anode na velikom fokusu minimalno 100 kW
2.5. | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi minimalno 300 kHU
2.6. | Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi minimalno 2,3 MHU
2.7. | Bakrena predfiltracija u minimalnom opsegu od 0.1 mm do 0.3 mm
2.8. | Mogućnost snimanja bez bakrenog prefiltera
2.9. | Motorizirani izbor bakrene predfiltracije
2.10. | Rotacija kolimatora minimalno ±45°
2.11. | Ukupna filtracija RTG cijevi minimalno 2.5 mm Al
2.12. | Uređaj za mjerenje doze zračenja integriran u uređaju
3. | STOL ZA PACIJENTA
3.1. | Najniža visina stola za pacijenta maksimalno 52 cm
3.2. | Najviša visina stola za pacijenta minimalno 91 cm
3.3. | Dimenzije gornje ploče stola minimalno 240 x 80 cm
3.4. | Nožna kontrola pomaka gornje ploče i visine stola
3.5. | Longitudinalni pomak gornje ploče stola minimalno ± 46 cm
3.6. | Transverzalni pomak gornje ploče stola minimalno ± 14 cm
3.7. | RTG cijev automatski prati vertikalni pomak stola radi održavanja konstantne SID udaljenosti
3.8. | Detektor automatski prati longitudinalni pomak RTG cijevi održavajući centriranje
3.9. | Detektor automatski prati rotaciju RTG cijevi održavajući centriranje
3.10. | Rešetka za detektor u stolu fo minimalno 115 cm
3.11. | Minimalno 40 linija/cm
3.12. | Mogućnost vađenja rešetke iz stola
3.13. | Najveća dozvoljena masa na stolu min. 300 kg (dinamički)
3.14. | Najveća dozvoljena masa na stolu min. 375 kg (statički)
3.15. | Udaljenost između gornje ploče stola i detektora manja od 70 mm
3.16. | Raspon područja pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 100 cm
4. | BEŽIČNI RAVNI DETEKTOR
4.1. | Materijal detektora amorfni silicij (a-Si) sa Cezij-Jodidom (CsI)
4.2. | Veličina aktivnog polja detektora minimalno 34 x 42 cm
4.3. | Veličina aktivne matrice detektora minimalno 2330 x 2840 piksela
4.4. | Veličina piksela maksimalno 148 µm
4.5. | DQE (Detector Quantum Efficiency) pri 0.05 lp/mm minimalno 66 %
4.6. | Dubina akvizicije minimalno 16 bita
4.7. | Masa detektora (uključujući bateriju) maksimalno 3,3 kg
4.8. | Opterećenje detektora masom pacijenta: minimalno 100 kg kod pacijenta u stojećem položaju i minimalno 300 kg kod pacijenta u ležečem položaju
4.9. | Bežični ravni detektor mora biti tvornički povezan u konfiguraciju RTG sustava od strane proizvođača RTG sustava
4.10. | Umetanje bežičnog ravnog detektora u stol za pacijenta
4.11. | Bežični ravni detektor izveden s integriranom ručkom
5. | STROPNO MONTIRAN NOSAČ RTG CIJEVI
5.1. | Longitudinalni pomak minimalno 340 cm
5.2. | Transverzalni pomak minimalno 320 cm
5.3. | Motorizirani vertikalni pomak minimalno 165 cm
5.4. | Rotacija oko vertikalne osi minimalno -150°/+180°
5.5. | Rotacija oko horizontalne osi minimalno ± 115°
5.6. | Ekran u boji integriran na nosaču cijevi, osjetljiv na dodir, dijagonale veće od 10" sa sljedećim fukcijama:
Prikaz se prilagođava orijentaciji cijevi, minimalne funkcije: selektiranje radnog mjesta (stol, stativ ili slobodna ekspozicija), modifikacija kV, mAs i ms, odabir fokalne točke
6. | VERTIKALNI STATIV
6.1. | Motorizirani vertikalni pomaci
6.2. | Automatsko praćenje detektora i RTG cijevi prilikom podešavanja visine
6.3. | Vertikalni stativ s kutom nagiba dijela u kojem se nalazi detektor u minimalnom rasponu od -20° do +90°
6.4. | Drška za pacijenta
6.5. | Rešetka s fo u minimalnom rasponu od 115 cm do 180 cm ili rešetka s fo minimalno 180 cm. Minimalno 40 linija/cm
7. | RAVNI DETEKTOR U VERTIKALNOM STATIVU
7.1. | Ugrađen ravni detektor, materijal detektora amorfni silicij (a-Si) sa Cezij-Jodidom (CsI) (ne prihvaća se opcija s umetnutim bežičnim ravnim detektorom)
7.2. | Dimenzije aktivne površine detektora minimalno 42 x 42 cm
7.3. | Dimenzije aktivne matrice detektora minimalno 2830 x 2830 pixela
7.4. | Veličina piksela maksimalno 148 µm
7.5. | DQE (Detector Quantum Efficiency) kod 0.05 lp/mm minimalno 65%
7.6. | Dubina akvizicije minimalno 16 bita
8. | AKVIZICIJSKA RADNA STANICA
8.1. | Pohrana minimalno 15 000 slika
8.2. | Računalo s minimalno 16 GB radne memorije
8.3. | Monitor u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 21"
8.4. | Namještanje ekspozicijske tehnike, napona cijevi, fokusa pomoću organ programa
8.5. | Unos i prikaz podataka o pacijentu
8.6. | Minimalne funkcije obrade slike: rotacija, kontrast/svjetlina, uvećanje, inverzija slike crno/bijelo, mjerenje udaljenosti i kuta, R/L oznake
8.7. | Snimanje slika minimalno na USB
8.8. | Mrežno povezivanje, minimalno: slanje, radna lista, ispis, upit/dohvat
8.9. | Slanje informacije o dozi za svaku napravljenu studiju
8.10. | Uređivanje veličine slike (engl. cropping) potpomognuto umjetnom inteligencijom
8.11. | Tehnologija optimiranja dinamičkog raspona i eliminacije šuma s cljem dobivanje konzistentnih slika
9. | OSTALO
9.1. | Minimalno 2 računala: min. 32 GB RAM-a, min. 1 TB čvrstog diska, procesor min. 4.5 GHz
9.2. | Minimalno 2 radna stola, minimalno dvije radne stolice s podešavanjem visine i rukonaslonima
9.3. | Minimalno 2 zaštitne pregače za zaštitu gonada ekvivalenta olova minimalno 0.5 mm
9.4. | Minimalno 2 dvokrilna ormara sive boje s minimalno tri police, širine min. 80cm, dubine min. 40 cm, visine min. 200 cm.
10. | PRIPREMA PROSTORA
10.1. | Demontaža staroga PVC poda, te ekološko zbrinjavanje otpada, svi pripremni radovi te polaganje novog homogenog antistatičkog poda sa holkerima u prostoru montaže RTG uređaja te prostoru upravljačke sobe RTG uređaja
10.2. | Demontaža 2 kom. postoječih ulaznih vrata sa dovratnikom u RTG snimaoni, ekološko zbrinjavanje otpada, te ugradnja novih metalnih vrata sa metalnim dovratnikom i olovnom zaštitom minimalno 2,5 mm
10.3. | Demontaža 4 kom. postoječih ulaznih vrata u kabine za presvlačenje sa dovratnikom, ekološko zbrinjavanje otpada, te ugradnja novih metalnih vrata sa metalnim dovratnikom i olovnom zaštitom min. 2,5 mm 2kom i 2 kom vrata bez olova
10.4. | Svi pripremni radovi za bojanje, te bojanje perivom bojom RTG snimaone i upravljačke sobe i zidova koji su oštečeni u adaptaciji.
10.5. | Demontaža postojećeg RTG uređaja i priprema za ekološko zbrinjavanje
10.6. | Prema potrebi, prilagodba stropne konstrukcije za montažu stropnog stativa ponuđenog RTG uređaja
10.7 | Zamijena postojeće unutarnje i vanjske jedinice klima-uređaja
Za potrebe dokazivanja ispunjenja stavki sadržanih pod točkama: 9. i 10. Naručitelj prihvaća i Izjavu ponuditelja.
Napomena: Za potrebe dokazivanja ispunjenja stavki sadržanih pod točkama: 9. i 10. Naručitelj prihvaća i Izjavu ponuditelja.