## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Željka Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Videoendoskopski sistem za Odjel za gastroenterologiju, hematologiju i onkologiju (1 kpl)
| Tehničke specifikacije "Videoendoskopski sistem za Odjel za gastroenterologiju, hematologiju i onkologiju (1 kpl)" - sastoje se od: | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | Napomena
1 | VIDEOSUSTAV
1.1 | Moguć odabir digitalnog signala između 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)
1.2 | Analogni signal VBS kompozit
1.3 | Pregled bijelom svjetlošću, NBI (snimanje uskim spektrom), AFI (automatsko fluorescentno snimanje), TXI (snimanje uz poboljšanje tekstura i boja, optimizacija strukture, tona boje i svjetlinu površine sluznice), RDI (snimanje crvenom dikromatskom svjetlošću s čim poboljšava vidljivost dubokih krvnih žila i mjesta krvarenja, BAI-MAC (podešavanje svjetlive uz održavanje kontrasta).
1.4 | Podešavanje tonova boje u max. ±8 opcija/stupnjeva
1.5 | Ravnoteža bijele boje - jednom postavljena ravnoteža bijele boje se zadržava u memoriji
1.6 | Promjena načina poboljšanja može se odabrati u 3 razine
1.7 | Predzamrzavanje - slika s najmanjim stupnjem zamućenja odabire se iz slika snimljenih u zadanom vremenskom razdoblju prije postupka zamrzavanja
1.8 | Iris modovi -Automatski: svjetlina se podešava na temelju najsvjetlijeg dijela središnjeg dijela i prosječne svjetline perifernog dijela. Vršno: svjetlina se podešava na temelju najsvjetlijeg dijela endoskopske slike. Prosječno: svjetlina se podešava na temelju prosječne svjetline endoskopske slike.
1.9 | Moguće prebacivanje između PIP i POP
1.10 | Opcije promjene veličine endoskopske slike iz dva načina
1.11 | Može se upravljati sljedećim perifernim uređajima (samo navedeni modeli). · Prijenosna memorija · Videosnimač · Videopisač u boji · sustav za pohranu slika · Poslužitelj
1.12 | Napredna registracija podataka o pacijentu, može se registrirati do 50 podataka o pacijentu. · ID pacijenta · Ime i prezime pacijenta · Spol · Dob · Datum rođenja
1.13 | Format snimanja Standardna kvaliteta slike: TIFF; Niska kvaliteta slike: JPEG
1.14 | Sljedeći podaci mogu se prikazati na monitoru. · Poboljšanje slike · Omjer elektroničkog uvećanja · Način boje · Izoštravanje · Način pregleda
1.15 | Tehnologija 5 LED svjetala
1.16 | Težina do 19.5 kg
2. | PROCESOR ZA UMJETNU INTELIGENCIJU
2.1 | Sustav pomaže pri otkrivanju mogućih lezija što pridonosi povećanju stope otkrivanja adenoma
2.2 | Kompatibilnost s procesorom iz stavke 1.
2.3 | Ulaz: SDI 1080p/4k x1
2.4 | Izlaz: SDI (1080i/1080p/4k) x2
2.5 | Prikaz u stvarnom vremenu
2.6 | Upozorava endoskopičara na prisutnost moguće lezije koju okruži intuitivnom oznakom
3. | LCD MONITOR 4K UHD
3.1 | 32-inčni monitor s kvalitetom slike ultra visoke razlučivosti
3.2 | HD Rezolucija 3840 × 2160
3.3 | Mogućnost dupliciranja 4K/HD videosignala prikazanih na zaslonu, uključujući PIP/POP, na drugi monitor ili uređaj za snimanje
3.4 | Načini prikaza slike u slici (PIP) i slike izvan slike (POP)
3.5 | Težina monitora max. 12 kg
3.6 | 1.07 milijardi boja
3.7 | Kontrastni omjer: 1000:1
3.8 | Kut gledanja: 178 stupnjeva
4. | VIDEOGASTROSKOP
4.1 | Vanjski promjer max. 8,9 mm
4.2 | Radna dužina min. 1030 mm
4.3 | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
4.4 | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
4.5 | Promjer radnog kanala max. 2,8 mm
4.6 | NBI - Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
4.7 | Promjer insercijske tube max. 8,9 mm
4.8 | Minimalni otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
4.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
4.10 | Vodootporni priključak
4.11 | Ergo grip
4.12 | Izoštravanje iz neposredne blizine
5. | SUKCIJSKA PUMPA
5.1 | Mogučnost vakuma do -95kPA
5.2 | Gumbi osjetljivi na dodir lako se čiste
5.3 | Nominalni protok zraka: 40, 50 ili 60 l/min
5.4 | Snaga: 100-240v AC 50/60Hz, 120 W
5.5 | Težina max. 10 kg
6. | PUMPA ZA ISPIRANJE
6.1 | Spremnik za vodu kapaciteta 2 L
6.2 | Maksimalni protok kroz radni kanal 750 ml/min
6.3 | Maksimalni protok kroz pomoćni kanal 230 ml/min
6.4 | Max. težina 4 kg
7. | ELEKTROKIRURŠKA JEDINICA S ARGON PLAZMA KOAGULACIJOM
7.1 | Višenamjenski generator
7.2 | Monopolarni modovi
7.3 | 3 moda rezanja:
7.3.1 | 1. Čisti rez ( eng.PureCut )
7.3.2 | 2. Pulsni rez Polako/Brzo ( eng.Pulse Cut Slow/Fast )
7.3.3 | 3. Kontinuirani rez sa povećanom koagulacijom ( eng.Blend Cut )
7.4 | 4 moda koagulacije:
7.4.1 | 1. Mekana koagulacija ( eng.SoftCoag )
7.4.2 | 2. Sprej koagulacija ( eng. SprayCoag )
7.4.3 | 3. Forsirana koagulacija ( eng.ForcedCoag )
7.4.4 | 4. Snažna koagulacija ( eng.PowerCoag )
7.5 | Argon modovi
7.5.1 | 1. Forsirani Argon ( eng.Forced Argon )
7.5.2 | 2. Spori pulsni argon ( eng.Pulsed Argon Slow )
7.5.3 | 3. Brzi pulsni argon ( eng.Pulsed Argon Fast )
7.5.4 | 4. Pametni argon ( eng.Smart Argon )
7.6 | Zaslon prikaza osjetljiv na dodir
7.7 | Mogućnost odabira 29 jezika uključujući hrvatski jezik
7.8 | Mogućnost personaliziranja postavki (procedura)
7.9 | Automatsko prepoznavanje priključenih sondi, te grafički prikaz za pregled svih relevantnih parametara
7.10 | Analiziranje otpornosti na kontakt neutralne elektrode čime se smanjuje opasnost od toplinskih ozljeda pacijenta
7.11 | Senzor zaštite od curenja struje
7.12 | Mjeri intenzitet iskre za vrijeme rezanja i automatski podešava izlaznu snagu kako bi se postigli ponovljivi rezultati na tkivu i bolja zaštita endoterapijskih instrumenata
7.13 | Mogućnost korištenja bežične nožne pedale
7.14 | Kolica za aparate s mogućnošću prihvata boce za plin argon te pribor za kompletno kliničko korištenje
8. | HDTV VIDEOKOLONOSKOP
8.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 12,8 mm
8.2 | Radna dužina min. 1330 mm
8.3 | Optički sistem - vidno polje min. 140 stupnjeva
8.4 | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
8.5 | Promjer radnog kanala max. 3,7 mm
8.6 | NBI - slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
8.7 | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
8.8 | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
8.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
8.10 | Posebni kanal za ispiranje
8.11 | Funkcija ukručivanja endoskopa radi lakšeg rukovanja
8.12 | Mogućnost fokusiranja, obzervacije, povećanje mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi
8.13 | HDTV kvaliteta slike
9. | HDTV VIDEOKOLONOSKOP
9.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 12,8 mm
9.2 | Radna dužina min. 1680 mm
9.3 | Optički sistem - vidno polje min. 140 stupnjeva
9.4 | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
9.5 | Promjer radnog kanala max. 3,7 mm
9.6 | NBI - slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
9.7 | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
9.8 | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
9.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
9.10 | Posebni kanal za ispiranje
9.11 | Funkcija ukručivanja endoskopa radi lakšeg rukovanja
9.12 | Mogućnost fokusiranja, obzervacije, povećanje mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi
9.13 | HDTV kvaliteta slike
10. | RADNA STANICA
10.1 | Ergonomski dizajnirane ručke i dvostruki kotači omogućavaju pomicanje radne stanice na idealan položaj unutar kliničkog okruženja
10.2 | Radna stanica isporučuje se sa standardnim odvojnim transformatorom. Izlazom transformatora upravlja se s pomoću središnjeg prekidača za uključivanje/isključivanje koji omogućava istovremeno uključivanje cjelokupne opreme.
10.3 | Dostupan je namjenski pribor za optimizaciju sustava i učinkovitost postupaka
10.4 | Okretni kotači - 2x provodljivi dvostruki kotači s kočnicom i 2x dvostruki kotači s kočnicom
10.5 | Smještanje modula za upravljanje kabelima unutar obruča radne stanice
10.6 | Težina kolica max. 85 kg bez opterećenja