## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Radiofrekventni uređaj za rezanje i koagulaciju za ORL (1 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Radiofrekventni uređaj za rezanje i koagulaciju za ORL (1 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | RADIOVREKVENTNI UREĐAJ ZA ORL ZAHVATE
1.1. | Radna frekvencija minimalno 2,2 MHz
1.2. | Maksimalna snaga rezanja 100 W pri 1 kOhm
1.3. | Maksimalna snaga koagulacije 90 W pri 1 kOhm
1.4. | Operativni načini rada:
1.4.1. | Monopolarni načini rada: Monopolarno rezanje, kombinacija rezanja i koagulacije, premanentna koagulacija i pulsna koagulacija
1.4.2. | Bipolarni načini rada: Permanentna koagulacija, pulsna koagulacija i automatska koagulacija
1.5. | Minimalni prihvati: monopolarno rezanje, monopolarna koagulacija, bipolarni prihvat i prihvat za kabel za neutralne elektrode
1.6. | Minimalno uključene drška za monopolarne rezove, drška za monopolarnu koagulaciju, kabel za bipolarne hvataljke i kabel za neutralnu elektrodu
1.7. | Uređaj opremljen s modulom za automatsko isključivanje bipolarnog načina rada kod ORL zahvata. Prilikom uključivanja modula za automatsko isključivanje uređaj sam detektira optimalan otopor ( dehidraciju ) tkiva pri kojem se automatski isključuje bipolarni rad.
1.8. | Funkcija memorije posljednjih korištenih postavki.
1.9. | Mogućnost podešavanja pulsne koagulacije minimalno u rasponu trajanja pulsa 0,05 sek - 0,45 sek u minimalno 9 mogućih koraka.
1.10. | Indikator na zaslonu elektrokirurškog uređaja koji signalizira prihvat neutralne elektrode kontinuirano tijekom cijele primjene.
1.11. | Prihvat za spajanje sustava za evakuaciju dima u OP sali.
1.12. | Kabel za neutralnu elektrodu duljine minimalno 3 m. Sa priključkom na uređaj i kopčom za prihvat neutralnih elektroda.
1.13. | Magnetni držač drški koji se postavlja na lijevu ili desnu stranu uređaja. Ima minimalno tri prihvata.
1.14. | Nožna kontrola za upravljanje. Upravljanje nožnom pedalom minimalno bipolarnim načinom rada Duljina kabla minimalno 3 m.
1.15. | Drška za monopolarne rezove s kablom minimalno 2,5 m. U potpunosti autoklavabilno.
1.16. | Drška za monopolarnu koagulaciju s kablom minimalno 2,5 m. U potpunosti autoklavabilno.
1.17. | Kabel za bipolarne hvataljke minimalno 2,5 m, autoklavabilan.
2. | PRIBOR
2.1. | Bipolarana igličasta elektroda bajonet oblika s drškom za tretiranje nosnih školjki. Duljina igli između 40-45 mm, izolirani dio do 20 mm - 2 kom
2.2. | Bipolarna hvataljka, ravna, duljine 110-120 mm, vrh 0,6 mm.
2.3. | Bipolarna hvataljka, bajunet, duljine 150-160 mm, vrh 1 mm.
2.4. | Elektroda igličasta, promjer žice 0,25 mm, izolirani dio 35 mm, set 2 kom
2.5. | Neutralne elektrode, samoljepljive, jednokratne. Pakiranje minimalno 50 kom.
2.6. | Okrugla omča elektroda, set 2 kom. Promjer omče od 11-12 mm, ravna osovina, izolirani dio do 31 mm.
2.7. | Kugličasta elektroda, ravna, kugla promjera 3 mm, osovina kruta, izolirani dio do 31 mm, set 2 kom
2.8. | Kratka oštrica elektroda, oštrica 19-20 mm, ravna osovina, izolirani dio do 26 mm.