## List1
Opća bolnica "Dr. Željka Selingera" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Bolesnički kreveti za Odjel za kardiologiju (13 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Bolesnički kreveti za Odjel za kardiologiju (13 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | MEDICINSKI KREVET
1.1. | Elektromotorno podesive funkcije putem obostrano dostupnog upravljača: podešavanje visine, nagib leđnog i bedrenog dijela, fowler položaj, TR/ATR položaj, CPR položaj
1.2. | Ležeća površina izvedena iz minimalno četiri segmenta, konstrukcijski materijal izrade metal završno obrađen elektrostatski ili HPL
1.3. | Ležeća površina minimalnih dimenzija 200 x 85 cm
1.4. | Ukupne dimenzije 215 ± 3 cm x 100 ± 3 cm
1.5. | Visina kreveta podesiva minimalno 40 cm (± 4 cm) do minimalno 75 cm
1.6. | Podešavanje nagiba: uzglavlje minimalno 65°, bedreni dio minimalno 30°
1.7. | Autoregresija leđnog dijela
1.8. | Trendelenburg/antitrendelenburg minimalno ±12°
1.9. | Podešavanje lisnog dijela mehanički
1.10. | Ugrađena baterija za autonomni rad bez električnog priključka
1.11. | CPR ručica obostrano - mehanički, pozicionirana na leđnom podesivom segmentu ležne površine
1.12. | Obostrano podesive bočne stranice, zatvaraju minimalno ¾ bočne strane kreveta, konstrukcijski materijal izrade metal završno obrađen elektrostatski, visina min. 35 cm
1.13. | Uzglavlje i podnožje od ABS plastike ili propilena, uklonjivo, s fiksacijskim mehanizmom
1.14. | Odbojnici na uglovima
1.15. | Četiri kotača, promjera minimalno 150 cm s polugom za kočenje, od čega jedan antistatički
1.16. | Metalna konstrukcija kreveta obrađena elektrostatski
1.17. | Minimalno 4 elektromotora, usklađeni s IEC 60601-2-52, CE oznaka sukladno MDR 2017/745
1.18. | Sigurnosno radno opterećenje minimalno 250 kg
1.19. | Infuzijski stalak od nehrđajučeg čelika podesiv po visini s minimalno 4 kukice, mogućnost postavljanja s desne i lijeve strane obostrano
1.20. | Trapez s rukohvatom od nehrđajučeg čelika, sigurnosno radno opterećenje min. 75 kg
1.21. | Nosači za dodatnu opremu ispod razine podnice, obostrano, s minimalno 4 podesive i uklonjive kukice
2. | MEDICINSKI MADRAC
2.1. | Pasivni medicinski antidekubitalni madrac s nepropusnom uklonjivom navlakom
2.2. | Struktura madraca sastoji se od minimalno dvaju slojeva pjene, gustoće minimalno 30 kg/m³
2.3. | Ojačane zone na bočnim stranama
2.4. | Visina minimalno 15 cm
2.5. | Otpornost na gorenje sukladno standardu DIN EN 597 (I+II)
2.6. | Materijal izrade navlake poliuretan, vodonepropusna, prozračna i periva do 95°C
2.7. | Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745, madrac za pacijente s visokim rizikom dekubitusa do stadija 4 prema EPUAP klasifikaciji u skladu s MEDDEV 2.7.1. Rev. 4 i MDR Aneks XIV -dio A:2017
2.8. | Dimenzije usklađene s dimenzijama opreme opisane u točkama 1. troškovnika