## List1
Opća bolnica "Dr. Željka Selingera" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Bolesnički kreveti za pojačanu skrb za Odjel neurologije (5 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Bolesnički kreveti za pojačanu skrb za Odjel neurologije (5 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | BOLESNIČKI KREVETI ZA POJAČANU SKRB
1.1. | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta, od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski otporna na čišćenje i dezinfekciju. Ležna ploha na minimalno dva teleskopska stupa ili sistem podižućih ruku
1.2. | Ležna ploha četverodijelna izrađena od ABS plastike ili polipropilena, koja se prema potrebi može skidati.
1.3. | Autoregresija minimalno 8 cm
1.4. | Podešavanje putem elektromotora. Ležna ploha min 200x86 cm. Visinska regulacija u rasponu od minimalno 31-80 cm ili većem putem elektromotora.
1.5. | Podešavanje Tr/Atr minimalno +/-14 ̊putem elektromotora Podešavanje nagiba uzglavlja putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊-70 ̊ Podešavanje nagiba bedrenog dijela putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊- 35 ̊
1.6. | Ručica za CPR sa obje strane kreveta. Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
1.7. | Ručni upravljač za pacijenta Ugrađena baterija za potrebe transporta ili u slučaju nestanka struje
1.8. | Sestrinski kontrolni panel sa mogućnošću premještanja i stavljanja kod uznožja ili na bočne stranice kreveta, sa funkcijom zaključavanja ručnog upravljača pacijenta, visinsko podešavanje kreveta, podešavanje nagiba leđne plohe, bedrene plohe, predmemoriranim položaji (kardio položaj, CPR, Tr/Atr)
1.9. | Automatsko zaustavljanje leđnog dijela kreveta na 30°
1.10. | U kutovima kreveta najmanje četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
1.11. | Držači za remenje za humano vezanje pacijenata integrirani u konstrukciju, najmanje po 3 komada sa svake strane kreveta
1.12. | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca 4 kotača promjera minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem. Peti kotač za olakšano upravljanje krevetom
1.13. | Mogućnost produženja kreveta za minimalno 30 cm – integrirano u konstrukciji
1.14. | Ograde 4-dijelne od ABS plastike ili polipropilena zatvaraju cijelu dužinu kreveta. Indikator nagiba uzglavlja kreveta integriran u ogradama
1.15. | Nosivost kreveta min 300 kg.
1.16. | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 220 x 100 cm
1.17. | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
1.18. | Dodatna oprema: Trapez s rukohvatom i infuzijski stalak Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
2. | PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC
2.1. | Jezgra madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene koja je poprečno narezana radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta.
2.2. | Gustoća jezgre min 40 kg/m³.
2.3. | Presvlaka madraca je nepropusna za tekućine, a propusna za cirkulaciju zraka i pare. Presvlaka se može po potrebi skinuti prati i dezinficirati na temperaturi do minimalno 71° C.
2.4. | Dimenzija madraca usklađena s dimenzijama postelje za koju se predviđa.
2.5. | Nosivost min 200 kg.
2.6. | Visina minimalno 14 cm.
2.7. | Madrac usklađen sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno